TAHOMETRU DIGITAL

MANUAL DE UTILIZARE

Ⅰ　CARACTERISTICI

- Măsurarea RPM este sigură și precisă, fără atașare la obiect.

- Gamă largă de măsurare și rezoluție înaltă.

- Afișajul digital oferă RPM exact, fără presupuneri sau erori.

- Am folosit circuitul exclusiv MICRO-COMPUTER LSI și baza de timp cristal pentru a oferi măsurare de înaltă precizie și timp de măsurare rapid.

- Ultima valoare/ Max. valoare/ min. valoarea va fi stocată automat în memorie și poate fi afișată pe rând oricând.

- Utilizarea componentelor durabile, de lungă durată, inclusiv o carcasă rezistentă și ușoară din plastic ABS asigură performanțe fără întreținere pentru mulți ani. Carcasa a fost modelată cu grijă pentru a se potrivi confortabil în ambele mâini.

- Ⅱ CONSIDERAȚIE DE MĂSURARE

2-1 Marcaj reflectorizant
Tăiați și dezlipiți banda adezivă furnizată în cca. pătrate de 12 mm (0,5”) și aplicați câte un pătrat pe fiecare arbore de rotație.

- Zona nereflectanta trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat zona reflectorizanta.

- Dacă arborele este în mod normal reflectorizant, acesta trebuie acoperit cu bandă neagră sau vopsea neagră înainte de a atașa banda reflectorizante.

- Suprafața arborelui trebuie să fie curată și netedă înainte de aplicarea benzii reflectorizante.

  - Măsurare RPM foarte scăzută

  - Deoarece este ușor să obțineți o rezoluție înaltă și un timp de eșantionare rapid, dacă măsurați valoarea RPM foarte scăzută, sugerați utilizatorului să atașeze mai multe „MARCARI REFLECTIVE” în medie. Apoi împărțiți în medie citirea afișată la numărul de „MARCARI REFLECTIVE”. Apoi împărțiți citirea afișată la numărul de „MARCARI REFLECTIVE” pentru a obține RPM real.

  - Scoaterea bateriei

Dacă instrumentul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile.

Ⅲ  MEMORIE

3-1 O citire (ultima valoare, valoare max., valoare minimă) obținută imediat înainte de oprirea BUTONULUI DE MĂSURARE este memorată automat. De exemplu, vă rugăm să vedeti, urmând fig.1.

3-2 Acea valoare memorată poate fi afișată pe indicator pe rând, odată apăsat butonul de memorie, simbolul „UP” reprezintă valoarea Max. Valoare și „dn”, valoarea Min, „LA”, ultima Valoare.

Ⅳ INLOCUIRE BATERII

  - Când este necesară înlocuirea bateriei (tensiunea bateriei mai mică de aproximativ 4V), simbolul “ ” va aparea pe display.

  - Glisați capacul bateriei (3-6) departe de instrument și scoateți bateria.

  - Instalați corect bateriile de 1,5 V AAA (UM-4) în carcasă.

Ⅴ PHOTO TACHOMETRU

- SPECIFICATII

Display:          5 digiti, 18mm (0.7”) LCD (Liquid Crystal Display), cu anunţarea funcţiei.

Domeniu:        2.5 la 99,999 RPM (r/min).

Rezolutie:        0.1RPM (2.5 la 999.9 RPM).

1RPM (peste 1,000RPM).

Precizie:         ±（0.05%+1 digital）.

Rata masurare:     0.8 sec. (peste 60RPM)

Domeniu selectare:   automatic.

Memorie:          Max. value, min. value, ultima valoare.

Detectare distanta:  50 la 250mm /2 la 10 inch (LED)

50 la 500mm /2 la 20 inch (Laser)

Baza de timp:         Cristal de cuarț.

Circuit:            Circuit exclusiv LSI de microcomputer cu un singur cip.

Bateri1:            3×1.5V AAA(UM-4)

Consum:  Aprox. 45mA(utilizare).(LED) 
Aprox. 35mA (utilizare).(Laser)

Temperatura operare.:     0 la 50℃ (32 la 122℉).

Dimensiune:                 184×76×30mm

Greutate:             180g (incluzand baterii).

- ACCESORII:

Cutie transport…………………...................................................1pc.

Semne de bandă reflectorizante (600mm)……………………………….2pc.

Manual utilizare……………………………………………….1pc.

- DESCRIERI PANOUL FRONTAL

3-1 Marcaj reflector             3-2 Fascicul luminos de semnal

3-3 Display                    3-4 Buton masurare

3-5 Buton memorie              3-6 Compartiment baterie/capac

4. PROCEDURA DE MĂSURARE

Aplicați un semn reflectorizant obiectului măsurat. Apăsați BUTONUL DE MĂSURARE (3-4) și aliniați fasciculul de lumină vizibilă (3-2) cu ținta aplicată. Verificați dacă INDICATORUL MONITORULUI se aprinde atunci când ținta se aliniază cu fasciculul (aproximativ 1 până la 2 secunde).